دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشکده بهداشت

دستورالعمل استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی

GC /MASS

تهیه و تدوین:

مینو عزیزی

کارشناس آزمایشگاه ؛ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نظارت و تایید:

دکتر افشین تکدستان

هیئت علمی  ؛ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مهر ماه 1402

فهرست مطالب

دستگاه GC-Mass

2-1) مقدمه.........................................................................................................................2

2-2) اجزای سازنده دستگاه..................................................................................................4

2-3) تعویض ستون کروماتوگرافی ......................................................................................14

2-4) معرفی اصطلاحات متداول در نوشتن متد......................................................................16

2-5) طریق روشن کردن دستگاه (pump down) …………………………….………..…………18

2-6) نوشتن متد به منظور جداسازی اجزای مختلف موجود در نمونه.......................................26

2-7) نکات مهم در اتباط با تزریق نمونه .............................................................................34

2-8)تزریق نمونه ..............................................................................................................36

2-9) حالت Stand by ...................................................................................................38

2-10) خاموش کردن دستگاه .............................................................................................39

2-11) نرم افزار Data analysis off Line .......................................................................41

دستگاه GC-Mass

2. 1) مقدمه

بدون شک مهمترین و پرکاربردترین روش جداسازی، "کروماتوگرافی" است. این روش اولین بار در اوایل قرن بیستم توسط یک گیاه شناس روسی به نام تسوت، کشف شد. وی از این تکنیک برای جداسازی رنگدانه‌های مختلف گیاهی، مانند کلروفیل و گزانتوفیل‌ها استفاده کرد.

کروماتوگرافی بر پایه‌ی دو روش کلی دسته‌بندی می‌شود:

- در روش اول، جداسازی بر اساس مفاهیم فیزیکی صورت گرفته و شامل دو گروه کروماتوگرافی ستونی و کروماتوگرافی سطحی می‌باشد.

- در روش دوم، که مرسومتر از روش اول است، نام‌گذاری بر اساس نوع فاز متحرک، فاز ساکن و همچنین نوع متعادل ایجاد شده بیندو فاز صورت میگیرد. این دسته شامل دو گروه کلی کروماتوگرافی مایع (همراه با فاز متحرک مایع) و کروماتوگرافی گازی (با فاز متحرک گازی) است.

یکی از پیشرفتهترین ابزارهای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی، دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی است. این دستگاه به طور گسترده در صنایع داروسازی، کشاورزی، پتروشیمی، و غیره به منظور جداسازی و شناسایی ترکیبات ناشناخته با نقطه جوش پایین به کار میرود.

در دستگاه GC-Mass ترکیبات پس از جداسازی با استفاده از طیف سنج جرمی شناسایی میشوند.

روش کار دستگاه GC-Mass شباهت بسیاری به دستگاه GCدارد. اما تفاوت عمدهی آن با دستگاه GC معمولی در آن است که آشکارساز این دستگاه همان آشکارساز مورد استفاده در دستگاه Mass میباشد.

1. در این دستگاه از ستون مویینه استفاده میشود. طول این ستون 30 متر بوده و از نظر پلاریته، دارای پلاریته متوسطی میباشد. این ستون برای کارهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرد اما از آنجا که عوض کردن ستون چندان ساده نیست، سعی میشود تا تعداد نمونه بیشتری با آن تعیین شود.

2. حجم نمونه موردنیاز برای تزریق بسیار کم است (معمولاً 0.1 میکرولیتر) گاهی حتی 0.1 میکرو لیتر نیز برای تزریق به این دستگاه بسیار غلیظ محسوب میشود، از این رو سیستم split برای ورود مقدار کمتری از نمونه استفاده میشود. (split به معنی چند شاخه شدن است، یعنی یک قسمت از نمونهای که به دستگاه تزریق میشود وارد ستون شده و بقیه آن وارد ضایعات میشود.

لازم به ذکر است که در دستگاه Mass برای گرفتن طیف از یک نمونه به اندازهی چند میکروگرم احتیاج داشته تا آن را تحت شرایط خلأ بخار نموده و سپس از آن طیف گرفته شود. خلأ موردناز برای این فرآیند ابتدا توسط پمپ چرخنده تا فشار حدوداً 10^-3mmHg و در نهایت توسط توربو پمپ 10^-6mmHg ایجاد میشود.

دو روش عمده مورد استفاده برای یونیزاسیون نمونه در دستگاه (Mass) عبارتند از:

1) الکترون یونیزاسیون EI6 در این روش انرژی حدود 70 الکترون ولت به جسم اعمال میشود و از آنجا که مقدار شکستها بسیار زیاد است، اطلاعات راجع به ساختمان شیمیایی جسم نیز بیشتر میشود. از معایب این روش مشاهدهی پیک یون مولکولی در برخی از موارد است.

2) یونیزاسیون شیمیایی (CI) از متان، ایزوبوتان یا آمونیاک برای شکستن جسم استفاده میشود که روش نرم تری بوده و یون مولکولی در آن مشاهده نمیشود.

2-2) اجزای سازنده دستگاه

دستگاه شامل سه قسمت اصلی می باشد:

محفظه تزریق(injector)

این بخش از دستگاه وظیفه پذیرش نمونه وارد شده و تبخیر آن در لحظه تزریق را بر عهده دارد. دمای این قسمت با توجه به دمای مورد نیاز برای تبخیر نمونه و حتی حدود 20 تا 30 درجه سانتیگراد بیشتر تنظیم می شود تا از تبخیر کامل تمام نمونه تزریق شده اطمینان حاصل شود. ابتدا 0.1 تا 1 میکرولیتر از نمونه توسط سرنگ مخصوص برداشته شده و از عدم وجود هوا در سرنگ اطمینان حاصل شود سپس سرنگ از طریق سپتوم که در ابتدای محفظه تزریق قرار دارد وارد لاینر می شود.

Septum

یک قطعه قرص مانند از جنس پلاستیک بوده و از آن به منظور محکم تر کردن اتصال دو فلز استفاده می شود. علاوه بر آن سپتوم جلوی خروج ناگهانی سرنگ به دلیل فشار بالای موجود در محفظه و همچنین خروج نمونه از محفظه تزریق را می گیرد. عمر این قطعه به ضخامت سرنگ بستگی داشته و در حدود 50 تا 100 تزریق است.

liner

یک قطعه استوانهای شکل از جنس شیشه بوده و با توجه به روش برنامهریزی شده برای محفظه تزریق به دو شکل وجود دارد:

1) liner مربوط به حالتless  split: در این حالت، قطعه به فرم استوانه بوده و تنها دارای یک روزنه در انتهای ستون برای ورود نمونه به ستون میباشد.

2) liner مربوط به حالت split: در این حالت، یک گلوگاه در میانهی استوانه قرار داشته و طبق برنامهریزی اپراتور، وظیفی تقسیم میزان نمونه وارد شده به ستون را بر عهده میگیرد.

درون liner از یک قطعه پشم شیشه دی اکتیو استفاده میشود تا از ورود ذرات جامد موجود در نمونه و یا ذراتی که از septum در اثر تزریق جدا میشوند، به درون ستون جلوگیری کند.

علاوه بر آن اگر مادهای در نمونه موجود باشد که دمای تبخیر بالاتری از دمای محفظه تبخیر داشته باشد، نمیتواند از این قسمت عبور کرده و باعث گرفتگی ستون شود. در پشم شیشه دی اکتیو گروههای قطبی حذف شده و همین امر مانع از پهن شدن پیکهای کروماتوگرافی میگردد.

Liner نیز باید پس از یک دوره تزریق با استفاده از حلالهای آلی شستشو داده شود. لازم به ذکر است که برخی قسمتهای دستگاه مانند liner اصلاً نباید با اسید شسته شوند چرا که این کار باعث از بین رفتن قسمتهای دی اکتیو شیشه میشود.

ستون کروماتوگرافی (column)

ستون کروماتوگرافی وظیفه اصلی در دستگاه GC یعنی جداسازی مواد بر حسب اختلاف قطبیت یا نقطه جوش (با توجه به ساختار ستون) را بر عهده دارد. دستگاه GC قابلیت نصب شدن 2 ستون را دارد. در ستگاههای GC از دو نوع ستون کروماتوگرافی مویینه و پر شده استفاده میشود، در حالی که استفاده از ستون مویینه به دلیل تبدیل نمونه به فاز گازی و نیاز به ایجاد سطح تماس بیشتر سیال با جاذب و همچنین عدم نیاز به اعمال فشار زیاد برای حرکت فاز متحرک، متداولتر است.

نمایی از ستون مویین: Figure1

ستونهای مویینه از جنس سیلیکا با یک لایه پوشش سطحی از جنس پلی آمید است. طول این ستونها 25-60 متر (معمولاً 30 متر) با قطر داخلی در حدود دهم میلی متر میباشد. در صورت بهرهبرداری کامل، ستونهای مویین به خوبی میتوانند حداکثر قدرت را در جداسازی مواد به روش کروماتوگرافی نشان دهند.

ستونهای مویین میتوانند مؤثرتر از ستونهای پرمعمولی باشند. این ستونها به علت نیاز به مقادیر فوق‌العاده کمی از نمونه، در دماهای پایینتر از آنچه که معمولاً با یک ستون پر امکان دارد، قادر به جداسازی مواد در مخلوطها هستند. سه نوع متداول از ستونهای مویین وجود دارد که از نظر نحوهی قرارگیری فاز ساکن درون ستون متفاوتند:

WCOT: wall-coated open tubular column;

PLOT: porous-layer open tubular column;

SCOT: support –coated open tubular column.

داخل ستون با توجه به میزان قطبیت موردنیاز، از سیلیکات با زنجیرههایی با قطعیت بالا تا غیرقطبی پوشیده شده است. (اتم Si یک عنصر چهار ظرفیتی است که یکی از ظرفیتهای آن به اتم Si در شبکه کریستالی متصل بوده و سه ظرفیت دیگر آن میتواند با گروههای غیرقطبی تا قطبی اشغال شود.

از انواع ستونهای مویینه میتوان به (HP-5 (با %5 قطبیت) و یا BPX-5) اشاره کرد.

ستون در دستگاه، از یک طرف به محفظه تزریق و از سمت دیگر به آشکارساز متصل است. برای اطمینان از محکم نگه داشته شدن ستون، آن را ابتدا از ferrule گرافیتی عبور داده و سپس از داخل fitting عبور داده میشود. با محکم کردن پیچ، فرول گرافیتی، ستون را محکم درون خود نگاه داشته و دیگر نمیتوان ستون را از آن خارج کرد.

ستونهای پر شده (مجتمع) (با قطری در حدود mm 6 و 4-2 و از جنس استیل ضدزنگ، شیشه (پیرکس) و یا تفلون و با طولی معمولاً 3 متر تا حداکثر 100 متر) به منظور جداسازی نمونههای گازی به کار میرود و لایهای از مواد بی اثر مانند آلومینیم، گرافیت، آجر نسوز (سلیس) با تخلخل مشخص بر جدارهی داخلی آنها قرار دارد. پرکنهای موجود در این ستون، قطری در حدود μ177-149m دارند و از جنس غربال مولکولی هستند. دتکتور مورد استفاده برای این ستونها معمولاً TCD است. استفاده از این ستونها برای نمونههای گازی، به دلیل کم بودن تعداد سایتهای فعال در ستونهای مویین و عدم بر هم کنش و جداسازی مناسب ذرات گازی به دلیل جرم کم و تحرک بالای آنهاست. حضور پرکنها در ستون باعث افزایش تعداد سایتهای فعال و افزایش تماس آنها با نمونه شده و سبب افزایش جداسازی میشود.

نمایی از ستونهای پرشده: Figure2

آشکارساز

دستگاه GC تنها اجزای مختلف نمونه را از هم جدا میکند و به تنهایی قارد به شناسایی نمونهها نیست. به همین دلیل نیاز به استفاده از یک آشکارساز احساس میشود. شرایط لازم برای یک آشکارساز خوب عبارتند از: حساسیت بالا، حجم کوچک و پاسخ سریع، برای دستگاه GC میتوان از انواع مختلف آشکارسازها از جمله: TCD و FID و ... استفاده کرد. محل آشکارسازهای FID , TCD روی دستگاه تعبیه شده و قابل نصب هستند، اما آشکارساز Mass به دلیل حجم زیاد با استفاده از یک رابط در کنار دستگاه قرار میگیرد.

در دستگاه موردنظر از آشکارساز Mass با تجزیه کننده جرمی چهارقطبی استفاده شده است. روش کار این دستگاه براساس جدا نمودن مولکولها و یونهای گازی شتابدار برحسب جرمهای آنها در میدان مغناطیسی میباشد. در موقع کار با دستگاه حدود یک میکرومول از نمونه وارد قسمت یونیزاسیون میشود و در اثر حرارت و خلأ 10^-6-10^-5 mmHg به حالت گازی درآمده و با جریانی از الکترونها با انرژی 70-50 الکترون ولت که از آند به کاتد میروند بمباران میشود و در نتیجه جزء کمی حدود یک دهم درصد از مولکولهای نمونه یونیزه میشوند. در این مرحله مولوکل (M) به یک کاتیون یک ظرفیتی که جرم آن برابر جرم مولکولی است تبدیل میشود. یونهای مثبت توسط شتاب دهنده که دارای بار منفی بوده و همچنین توسط قطب مثبت آن که در داخل اطاق یونیزاسیون قرار دارد به طرف شکافهای خروجی هدایت شده و از بین دو قطب یک مغناطیس قوی که جهت میدان آن عمود بر مسیر جریان یونهاست عبور میکند و کاتیونهای شتابدار به نسبت mz در میدان مغناطیسی منحرف شده و از یکدیگر جدا و پس از برخورد به فنجان فارادی و تولید جریان به صورت خطوطی ظاهر میشوند که به آن طیف جرمی میگویند.

دستگاه طیف جرمی از اجزای زیر تشکیل شده است:

1. سیستم ورودی نمونه (sample inlet)

2. منبع تولید یون (Ion source)

3. دستگاه تجزیه کننده یون (Ion Analyzer System)

4. آشکارساز یونی (Ion Detector)

5.سیستم ثبت طیف (Spectrum Rrcording System)

6. محفظه خلأ و پمپ خلأ (Vacuum Chamber & Pump System)

تجزیه کننده جرمی چهار قطبی

نحوهی عملکرد تجزیه کنندهی جرمی چهار قطبی Figure3

طیف سنجی چهارقطبی وظیفه فیلتر کردن یونها را بر مبنای نسبت جرم به بار بر عهده دارد.

Quadra pole mass analyzer در حقیقت یک فیلتر جرمی است که فقط یونهای انتخاب شده را عبور میدهد.

Quadra pole mass analyzer از چهار میله فلزی مقابل هم تشکیل شده که هر کدام از جفت میله‌های متقابل به طور الکتریکی به هم متصل هستند و یک ولتاژ فرکانس رادیویی نیز بین هر یک از جفتها برقرار است. (یک ولتاژ dc به طور مازاد روی R.F.voltage برقرار است.)

در اثر میدان نوسانی فقط تعداد کمی از یونها با واحد mz قادر به عبور از آن هستند زیرا تعدادی از آنها در اثر جرم زیاد در این میدان سقوط میکنند و تعداد دیگری نیز به خاطر افزایش دامنه نوسانی با میلههای تقویت کننده برخورد میکنند. بنابراین با کنترل میزان نوسان نسبت mz هایی که میتوانند عبور کنند را تغییر داد. قطر میلهها از دیگر فاکتورهای مؤثر در این سیستم بوده با افزایش قطر میلهها حساسیت بالا رفته و با کاهش قطر میلهها محدوده جرمی که میتوان اندازه گرفت افزایش مییابد.

برای آنالیز نمونههای زیست مانند مخبوط پپتیدها در فاز گازی آنها را به صورت electro spray وارد دستگاه میکنند. مخلوط یونهای ساخته شده در یک یون ربا انباشته میشود و در فواصل زمانی معین درون یک لوله انحنادار تزریق میشود. یونها براساس اختلاف تحرک در فاز گازی از هم جدا میشوند. به محض تحریک روی لوله یونها وارد یک فیلتر چهارقطبی میشوند. جداسازی علاوه بر اختلاف در تحرک میتواند توسط نسب mz در Quadra pole mass analyzer صورت بگیرد.

در نهایت به ازاء هر یون یک سیگنال ایجاد میشود که توسط Electroc Multiplier تقویت شده و توسط سیستم Analog-Digital Convertor تبدیل به یک سیگنال دیجیتالی میشود.

کل گسترهی جرمی قابل بررسی توسط دستگاه Mass بین 6 و 1 تا 1050 دالتون است. اما هر چه گسترهی جرمی کمتری برای دستگاه تعریف گردد یون کمتری توسط دستگاه نادیده گرفته شده و دقت اندازهگیری افزایش مییابد. دستگاه Mass به نوعی یک اثر انگشت از ماده را در اختیار میگذارد که دستگاه با مقایسه‌ی شکستهای نشان داده شده برای ماده و نمونههایی که در library سیستم وجود دارد درصد تشابه آنها را بررسی نموده و درصد احتمالی برای صحت مادهی تعیین شده را مشخص میکند.

2-3 ) تعویض ستون کروماتوگرافی

ستونهای کروماتوگرافی با توجه به اختلاف قطبیتی که دارند، برای جداسازیهای گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند. برای تعویض ستونها باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد:

1) ابتدا برای اینکه بتوان ستون قبلی را باز کرد، ر حالی که دستگاه خاموش است باید خلأ دستگاه شکسته شود. پس شیر مربوط به هوادهی، که در قسمت Mass قرار دارد، باز شده و هوا وارد سیستم میشود.

2) ستونی که روی دستگاه نصب بوده را باز کرده و ابتدا و انتهای آن با یک قطعه septum (که دیگر قابل استفاده نیست) به منظور جلوگیری از ورود هوا و آلودگی به داخل ستون پوشیده میشود.

3) ستون جدید بر روی گیرههای نگهدارنده ستون قرار گرفته و ابتدا به GC متصل میشود.

برای اتصال ستون به GC (سرمربوط به inlet):

- یک septum مستعمل را از وسط نصف کرده و ستون را از بین آن عبور داده میشود.

- سپس nut از ستون عبور داده میشود.

- Ferrule گرافیتی از ستون عبور داده میشود.

* دقت شود که قسمت نوک تیز ferrule رو به GC باشد.

* دقت شود از نوک فرول تا سر ستون 4 تا 6 میلی متر باشد.

- اگر فاصله بیشتر از این مقدار بود باید از سر ستون بریده میشود با این کار آلودگیهای احتمالی ستون در حین عبور از septum نیز برطرف خواهد شد.

- با استفاده از آچار اتصال محکم میشود.

- دقت شود در سمت inlet تک آچار خواهد بود.

4) پس از روشن کردن GC یک متد خالی با شرایط زیر load میشود:

دمای اولیه: 500C دمای نهایی: 3000C با 100C/min :Rate 60 دقیقه در این دما بماند.

بهتر است در طول run مقداری متانول به ستون تزریق شود تا آلودگیهای احتمالی از ستون خارج شود.

سمت Mass در طول condition روشن نمیشود.

5) برای چک کردن اینکه ستون گرفتگی نداشته باشد، سر دیگر ستون درون ظرف حاوی یک حلال آلی مانند متانول، اتانول یا استون قرار داده شده تا با دیدن حبابهای ایجاد شده از فلوی گاز حامل اطمینان حاصل شود.

6) در صورت اطمینان از باز بودن مسیر ستون، سر دیگر آن به ورودی آشکارساز متصل میشود. برای اتصال ستون به Mass:

- Unt برنجی از ستون عبور داده میشود.

- سپس ferrule گرافیتی از ستون عبور داده میشود.

* دقت شود که قسمت نوک تیز ferrule رو به GC باشد.

- با استفاده از آچار اتصال مربوطه محکم میشود.

* دقت شود سمت Mass دو آچار خواهد بود.

* 1-2 میلی متر از ستون در Mass دیده میشود.

2. 4) معرفی اصطلاحات متداول در نوشتن متد

در تمام روشهای کروماتوگرافی، جداسازی بر پایهی تفاوت مقدار آنالیت (ماده مورد جداسازی) در دو فاز ساکن و متحرک انجام میشود. این تفاوت مقدار در نهایت منجر به تشکیل تعادلی میگردد که آن را با پارامتری به نام ثابت توزیع (k) بیان میکنند. در این رابطه Cm و Cs به ترتیب نشان دهندهی غلظت مولی در فاز متحرک و فاز ساکن است.

k= CsGm

نتایج نشان میدهند که پدیدههای فیزیکی و شیمیایی متفاوتی بر سرعت جداسازی و همچنین پهنای باند دیده شده برای هر آنالیت تأثیر دارند. با توجه به اختلاف قطبیت اجزاء نمونه و یا اختلاف در نقطه جوش آنها، با تغییر پارامترهای تحت اختیار اپراتور، از جمله دمای آون، شیب تغییرات دمایی و فشار جریان عبوری در ستون میتوان جداسازی مطلوبی را ایجاد کرد.

حالت SIM & Scan

در صورتی که نمونه مجهولی در اختیار داشته باشیم که اطلاعی از نقطه جوش اجزای آن موجود نباشد یا متد معینی برای جداسازی اجزا آن در دست نباشد، برای اولین تزریق یک برنامه جداسازی کلی با حالت Split (ترجیحاً 1: 70) رنج تغییرات دمایی گسترده و شیب دمایی متوسط نوشته میشود. علاوه بر آن گسترهی جرمی که Mass قادر به بررسی آن است را میتوان بین 50 تا 550 دالتون تنظیم کرد. سپس با بررسی کروماتوگرام حاصل و میزان جداسازی پیکها، میتوان برای جداسازی بهتر متد مناسبتری نوشت. مثلاً در یک ستون غیرقطبی، پیکهایی که همپوشانی دارند را میتوان با کاهش سرعت تغییرات دمایی از یکدیگر جدا نمود. علاوه بر آن برای افزایش دقت Mass میتوان رنج جرمی محدودتری را برای اندازه‌گیری تعیین کرد.

در صورتی که بخواهیم تنها حضور مادهی خاصی که جرم آن را در اختیار داریم بررسی کنیم، از حالت SIM استفاده میشود. در این حالت یک ولتاژ خاص بر روی Quadra pole تنظیم شده و فقط عبور آن جرم مشخص گزارش میشود. این عمل دقت دستگاه را نیز افزایش میدهد.

از جمله نکاتی که باید در هنگام نوشتن متدها رعایت شود دمای تعیین شده برای auxiliary است که به منظور جلوگیری از سرد و متراکم شدن بخارات خروجی از GC به هنگام ورود به Mass، باید بیشتر از دمای ستون تنظیم شود.

Septum Purge

septum سردترین قسمت در محفظه تزریق است، به همین دلیل امکان دارد که یک سری از بخارات حاوی نمونه موجود در محفظه بر روی septum سرد شوند و در فواصل زمانی نادرستی شسته شده و وارد ستون شوند. در این حالت حضور پیکهای مزاحم در طیف مشاهده خواهد شد. با استفاده از حالت septum purge جریانی از گاز حامل با فشار زیاد به septum برخورد نموده و تمامی قسمتها را به خوبی شستشو میدهد.

Gas Saver

پس از گذشت حدوداً 3 دقیقه، تمام نمونه از محفظه تزریق توسط گاز حامل شسته شده و وارد ستون شده است. پس دیگر نیازی به برقرار بودن جریان زیاد گاز حامل نبوده و میتوان با کم کردن جریان گاز حامل در مصرف آن صرفه جویی کرد، در این حالت Flow ستون ثابت باقی مانده ولی جریان در قسمتهایی مثل vent کاهش مییابد. همچنین فشار گاز حامل نباید از فشار جو کمتر شود تا همیشه یک فشار مثبت وجود داشته و چیزی وارد سیستم نشود. اگر فشار جو 14.5 psi  باشد فشار گاز حامل نباید کمتر از 15 psi باشد. به این حالت gas saver میگویند.

Solvent Delay

در مواردی که حلال را میشناسیم و نیازی به آنالیز آن نداریم، برای جلوگیری از درگیر شدن حجم زیاد حلال یا فیلامان و کم شدن استهلاک آن، زمان تأخیری برای شروع به کار فیلامان (حدوداً 3 دقیقه) در نظر گرفته میشود. پس از این زمان فیلامان شروع به کار میکند.

Post Run

پس از پایان جداسازی و شناسایی مواد برای شستشوی کامل ستون و آماده شدن برای تزریقهای بعدی از گزینهی Post Run استفاده میشود. با فعال کردن این حالت جریان گاز حامل افزایش پیدا میکند اما دیگر فیلامان روشن نشده (تا با آلودگیهای باقی مانده در ستون درگیر نشود) و ناخالصیها از دستگاه خارج میشوند.

2. 5) طریقهی روشن کردن دستگاه (pump down)

1. ابتدا باید شیر گاز حامل (هلیم و یا هیدروژن) باز شده و روی فشار bar 5 تنظیم میشود.

در صورتی که دستگاه GC روشن باشد و گاز حامل از ستون عبور نکند، فاز ساکن ستون تخریب میشود. (قبل از ورود گاز حامل به دستگاه، ابتدا از یک trap به منظور جذب آب، هیدروکرین و اکسیژن احتمالی موجود در کپسول استفاده میشود.)

2. کامپیوتر متصل به دستگاه و هاب (مسئول ارتباط بین سخت افزارهای دستگاه و نرم افزار کامپیوتری) روشن میشود.

3. ابتدا دستگاه GC و سپس دستگاه Mass روشن میشود.

ابتدا Rotary pump روشن شده تا خلأ اولیه را تأمین کند و پس از رسیدن به خلأ turbo 10^-3pump

روشن میشود. بهتر است با قرار دادن انگشتان بر روی Site plate و فشار آن قسمت به جلو به تولید خلأ در دستگاه و روشن شدن turbo pump کمک کنید. (البته باید مراقب عدم تماس دست با سایر قسمتهای اطراف بود زیرا دارای ولتاژ زیادی میباشند.

4. منتظر بوق pump down دستگاه شنیده نشود، دستور Shut Down برای Mass اجرا میشود، زیرا این تأخیر نشانگر نشتی بزرگی در دستگاه است و بایستی کلیه اتصالات چک شود.

اگر turbo speed بین 85 تا 95 باشد نشتی متوسط خواهد بود.

اگر turbo speed حتی به 100 هم رسید ممکن است نشتی ریزی وجود داشته باشد که باید بررسی شود.

5. از منوی method گزینهی tuning method' load method به منظور tune کردن دستگاه اجرا میشود.

| * دمای 2300C:Ion source | * دمای 1500C:MS quadra pole |
| --- | --- |
| * * %100:Turbo speed | * دمای 2500C:inlet |
| * دمای 1500C:Oven | * دمای 2800C:Auxiliary |
| * 1 ml/min :column flow |  |

6. در شروع کار با دستگاه باید خلأ ایجاد شده در Mass چک شود تا به مقدار قابل قبول 10^-6mmg رسیده باشد. زیرا فراوانی هر کدام از ذرات موجود در جو میتواند سبب ایجاد پیک شود، همچنین فیلامان دستگاه برای یونیزه کردن گونهها نیاز به خلأ دارد. به همین منظور میتوان به دو صورت خلأ ایجاد شده را بررسی کرد.

مراحل چک کردن ماهیت خلأ:

روش اول:

در روش اول که یک روش تقریبی است، فراوانی H2O و N2 چک میشود. نیتروژن به دلیل آن که فراوانترین عنصر موجود در هواست، میتواند معیار خوبی از میزان خلأ ایجاد شده باشد و فراوانی آن باید کمتر از 1000000 باشد. بررسی فراوانی آب هم میتواند معیاری برای وجود نشتیهای بسیار ریز در قسمت Mass و یا دستگاه GC (به عنوان مثال septum و یا اتصالات ستون) باشد.

PFTBA (per fluro three butile amine) یک نمونه شاهد است که برای کالیبره کردن Mass از آن استفاده میشود. این ماده ترکیبی از سه گونه با جرم مولکولیهای 69، 219 و 502 است و درون کپسولی که مرتبط به Mass است ریخته میشود. قبل از اسکن کردن، شیر مربوط به اتصال PFTBA به Mass باید بسته باشد.

* چک کردن فراوانی N2:

1. از منوی instrument ' گزینهی edit tune parameter انتخاب میشود.

- دقت شود شیر مربوط به PFTBA بسته باشد.

2. با انتخاب more parameter و سپس Tune parameter ' در قسمت مربوط به رنج اسکن 26 تا 29 (جرم مولکولی نیتروژن 24 میباشد) قرار میگیرد.

3. با انتخاب گزینه ok و سپس scan ' دستگاه فراوانی نیتروژن را مورد بررسی قرار میدهد.

4. بعد از خواندن فراوانی نیتروژن گزینه stop انتخاب میشود.

- دقت شود فراوانی نیتروژن زیر 100000 باشد.

* چک کردن فراوانی H2O:

5. با انتخاب مجدد more parameter و سپس Tune parameter ' این بار در قسمت مربوط به رنج اسکن 16 تا 19 (جرم مولکولی آب 18 میباشد) قرار میگیرد.

6. با انتخاب گزینه ok و سپس scan ' دستگاه فراوانی آب را مورد بررسی قرار میدهد.

7. بعد از خواندن فراوانی آب گزینه stop و سپس ok انتخاب میشود.

- دقت شود فراوانی آب زیر 10000 باشد.

تا این مرحله تا حدودی از ماهیت خلأ اطمینان حاصل شده است.

روش دوم:

این روش که با استناد به آن میتوان کار با دستگاه را آغاز کرد  tune کردن است. در این حالت علاوه بر کنترل خلأ ایجاد شده، با استفاده از یک نمونه شاهد PFTBA دستگاه کالیبره میشود.

در مرحله اول محفظه PFTBA باز شده و مقداری از بخارات آن به فیالامان برخورد کرده و وارد quadra pole میشود. در نهایت دستگاه گزارشی مبنی بر بررسی پارامترهای مختلف دستگاه ارائه می‌دهد.

در مرحلهی بعد با انتخاب گزینه evaluate tune از منوی check out مجدداً دستگاه شیر PFTBA را باز کرده و بخارات آن وارد دستگاه میشود، اما این بار از PFTBA به عنوان نمونه استفاده میشود تا نتایج آنالیز آن با پارامترهای تنظیم شده ر مرحله قبل مقایسه گردد. گزارش ارائه شده توسط سیستم در این قسمت، در صورت صحیح بودن تمامی پارامترها و فروانیها، معادل اجازه کار با دستگاه است.

1. از منوی instrument علامت دیاپازون انتخاب میشود.

2. ابتدا گزینه ok و سپس Yes انتخاب میشود.

3. بعد از گذشت چند دقیقه سیستم پیغام save میدهد. اطلاعات به صورت فایل PDF در پوشهای به تاریخ همان روز ذخیره میشود.

- گزارش بعدی کاربردیتر خواهد بود.

4. از منوی check گزینهی evaluate tune انتخاب میشود.

5. بعد از گذشت چند دقیقه سیستم پیغام save میدهد. اطلاعات به صورت فایل PDF در پوشهای به تاریخ همان روز ذخیره میشود.

6. پس از باز کردن گزارش اگر تمام پارامترها ok بود مجاز به ادامهی کار خواهید بود.

نمونهای از گزارش ارائه شده توسط دستگاه در صفحهی بعد نشان داده شده است.

در صورت ok نبودن برخی پارامترها در گزارش ارائه شده، زمان بیشتری به دستگاه میهیم تا خلأ بیشتری ایجاد شود و فراوانی گونهها کاهش یابد. این نکته در گزارش خود دستگاه نیز تذکر داده میشود.

8. در صورت نصب ستون جدید، به منظور رفع آلودگیهای احتمالی وارد شده به ستون، بعد از نصب، با استفاده از متد condition، ستون در مدت یک ساعت تحت دمای بالا (حدوداً 20 درجه سانتی گراد کمتر از تحمل دمایی ستون) قرار میگیرد. در این شرایط گاز حامل تمامی آلودگیهای وارد شده به ستون را از آن خارج میکند.

2-6) نوشتن متد به منظور جداسازی اجزای مختلف موجود در نمونه

1. از منوی instrument علامت ستون انتخاب میشود.

2. با انتخاب گزینه مربوط به inlet صفحهی مربوط به این قسمت بر روی صفحهی نمایش دیده میشود.

3. در قسمت Heater دمای مربوط به injector نمایش داده میشود.

- در قسمت مربوط به Pressure فشار داخل ستون نمایش داده میشود.

- در قسمت مربوط به Septum pure flow با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت 2و4 (Septum Purge) ml/min 3 و مد آن Standard انتخاب میشود.

4. با توجه به متد مربوط به جداسازی نمونه Mode مربوطه انتخاب میشود.

در صورت انتخاب مد split ' split ratio در اکثر موارد 1: 70 تعریف میشود.

5. با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت 2. 4 (Gas Saver) تیک مربوط به Gas Saver گذاشته میشود و در ادامه در قسمتهای مربوطه اعداد ml/min 15 و 2 (یا 3) دقیقه تعریف میشود.

6. با انتخاب گزینه مزبوط به Columns صفحهی مربوط به این قسمت بر روی صفحه نمایش دیده می‌شود.

7. در متدهایی که روی کاغذ Constant flow تعریف شدهاند تیک مربوط به flow انتخاب میشود و در ادامه در قسمت مربوط به flow ' ml/min1 تعریف میشود.

9. با انتخاب گزینه مربوط به Oven صفحه مربوط به این قسمت بر روی صفحه نمایش دیده میشود.

10. با توجه به دمای قابل تحمل برای ستون ماکزیمم دمای Oven 25 تا 50 درجه پایین تعریف میشود.

11. با توجه به متد تعریف شده روی کاغذ برنامه دمایی Oven نوشته میشود.

- در قسمت Run Time زمان مورد نیاز برای انجام فرایند نمایش داده میشود.

12. با انتخاب گزینه مربوط به Auxiliary Heater صفحهی مربوط به این قسمت بر روی صفحه نمایش دیده میشود.

13. در قسمت مربوط به Value دمای مربوط به Auxiliary انتخاب میشود.

14. با انتخاب گزینهی مربوط به Mass صفحهی مربوط به این قسمت بر روی صفحهی نمایش دیده می‌شود.

15. در قسمت مربوط به Mass Instrument، با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت 2. 4 (Solvent Delay) در قسمت مربوط به Solvent Delay '  min 5 تعریف میشود.

16. با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت 2. 4 (Scan & SIM) در قسمت مربوط به Acq Mode '

مد مناسب برای شناسایی انتخاب میشود.

- با انتخاب مد Scan در قسمت Scan Parameter ' رنج اسکن از 50 تا 550 انتخاب میشود.

- با انتخاب مد SIM در قسمت SIM Parameter ' جرم مولکولی ماده وارد میشود.

17. در قسمت Real – Time Plot با توجه به Real – Time اندازهی محور مربوط به کروماتوگرامهای نهایی تعیین میشود.

18. در نهایت متد نوشته شده با انتخاب گزینهی Save As ' از منوی Methode با نام انتخابی شما (البته با پسوند m *) در درایو مربوط ذخیره میشود.

2. 7 ) نکات مهم در ارتباط با تزریق نمونه

در مورد نمونههایی که قرار است به دستگاه تزریق شوند، رعایت چند نکته ضروری است:

* نمونه به هیچ وجه نباید حاوی آب باشد. حضور آب در نمونهها باعث از بین رفتن پیوندهای فاز ساکن باسیلیس ستون میشود. علاوه بر آن دمای بالا خصلت اسیدی آب را تا 1000 برابر افزایش میدهد.

* در صورتیکه نمونه حاوی مقادیر اندکی آب باشد، میتوان از جاذبهای رطوبت همچنین CaCl2 استفاده کرد.

* نمونه نباید دارای اکسیژن یا موادی که قابلیت ایجاد اکسیژن را دارند (مانند آب اکسیژنه) باشد.

Ph نمونهها باید بین 8-4 باشد. زیرا Ph بیشتر از 8 فاز ساکن را در خود حل کرده و Ph کمتر از 4 قسمتهای دی اکتیو شده (مانند liner ' پشم شیشه موجود درون liner و ستون) که در مسیر نمونه قرار دارد را خراب کرده و همچنین فاز ساکن را هیدرولیز میکند.

سیستم تزریق و ورود نمونه: Figure4

* نمونهها نباید حاوی ذرات جامد باشند.

* نقطه جوش نمونه باید کمتر از دمای محفظه تزریق باشد، در غیر این صورت اصلاً نمونه وارد ستون نشده و در محفظه تزریق باقی میماند و اثر memory effect ایجاد میکند.

* از تزریق نمونههای با حجم بالا پرهیز شود.

* برای مواد ناشناس باید از حالت split استفاده شود (با این کار از ورود غلظت زیاد ماده به ستون جلوگیری میشود.)

انواع سرنگهای GC مورد استفاده در حجمهای 1 و 5 و 10 میکرولیتری موجود است.

به منظور تزریق نمونه، ابتدا سرنگ مخصوص GC باید به خوبی توسط یک جلال آلی مناسب مثل متانول، اتانول و یا استون چندین بار شسته شود.

پس از آن، سرنگ مجدداً چند مرحله توسط نمونه شستشو داده میشود. باید مراقب بود که هوا درون سرنگ نباشد، زیرا حضور هوا علاوه بر ورود اکسیژن به ستون سبب اختلال در صحت نتایج نیز میشود. بنابراین سرنگ قبل از برداشتن نمونه باید هواگیری شود.

حجم نمونهای که به دستگاه تزریق میشود با توجه به متدی که به کار میرود گسترهی حجمی در حدود 1، 0 تا 1 میکرولیتر دارد. در صورتی که متد split با نسبت بالا به کار رود، چون حجم زیاد نمونه وارد ضایعات میشود، میتوان حجم بیشتری تزریق کرد. اما در صورتی که متد split less یا split با نسبت کم باشد و یا آنالیز حلال هم نیاز باشد و از حالت solvent delay استفاده نشود (به دلیل اینکه در این حالت حجم حلال درگیر شده با فیلامان زیاد است)، حجمی در حدود 1. 0 میکرولیتر تزریق خواهد شد.

2. 8) تزریق نمونه:

در هنگام تزریق نمونه، سرنگ در حدود 5، 1 تا 2 سانتی متر به محفظه تزریق وارد شده و تزریق با سرعت انجام میگیرد. اهمیت سرعت تزریق در این مرحله به دلیل یکنواختی و تکرارپذیر بودن انجام آنالیز است. زیرا با تغییر در سرعت تزریق، نمونه در بازههای زمانی متفاوتی وارد ستون شده و شکل پیکها متفاوت میشوند. برای رفع این مشکل میتوان از سیستم تزریق اتوماتیک استفاده کرد.

جایگاه تزریق نمونه: Figure5

مراحل تزریق نمونه:

1. با انتخاب         صفحهی مربوط به این قسمت بر روی صفحهی نمایش دیده میشود.

2. نام مربوط به نمونه در قسمت Sample Name نوشته میشود.

3. تیک مربوط به data analysis برداشته میشود.

4. گزینه ok and run method که در پایین صفحه قرار دارد انتخاب میشود.

5. چند دقیقه طول میکشد تا سیستم ready شود.

6. با نمایش پیغام Start Run بر روی صفحهی اصلی نرم افزار تزریق انجام میشود.

7. بلافاصله پس از تزریق نمونه دکمه Start روی دستگاه GC فشار داده میشود.

8. بعد از تزریق نمونه در صورتی که در قسمت Solvent Delay زمانی منظور شده باشد پیغامی داده میشود که بایستی با انتخاب گزینهی No خاموش بودن فیلامان در مدت زمان مربوطه تأیید میشود.

- اگر گزینهی Yes انتخاب شود فیلامان از همان ابتدا روشن خواهد شد.

- دقت شود هنگامی که سیستم در حالت run قرار دارد درب آون به هیچ وجه نباید باز شود.

2. 9) حالت  stand by

در صورتی که مدتی از دستگاه استفاده نشود اما نخواهیم آن را خاموش کنیم از حالت stand by برای دستگاه استفاده میشود. پارامترهایی که در این حالت برای دستگاه تنظیم میشود باید به گونهای باشند که قسمتهایی از دستگاه که برق زیادی مصرف میکنند، مانند Heater و  Auxiliary و Oven باید خاموش شوند. (این کار، کمک میکند تا در صورت قطع شدن برق مورد نیاز Mass را تأمین کند.) همچنین جریان عبوری از ستون کم شود. (حدود 6. 0) و Septum Purge Flow و Gas Saver قطع شده و میتوان از split استفاده کرد تا گاز حامل کمتری مصرف شود. (باید دقت کرد که Total Inlet Flow کمتر از 1 نشود، در غیر این صورت دستگاه هشدار خواهد داد.)

2. 10) خاموش کردن دستگاه

ابتدا باید به این نکته توجه کرد که دستگاه GC-Mass زمانی در بهترین شرایط کار میکند که کمتر خاموش شود. اما در شرایطی که ملزم به خاموش کردن دستگاه باشید باید مراحل زیر که دقیقاً برعکس مراحل روشن کردن آن میباشد را طی کنید:

1. از منوی View ' گزینهی Tune and vacuum control انتخاب میشود.

2. در پنجرهی جدید باز شده از منوی 'Vacuum گزینهی Vent method انتخاب میشود.

3. در پنجرهی جدید باز شده گزینهی Close انتخاب میشود.

4. مجدداً از منوی View ' گزینهی Instrument Control انتخاب میشود.

5. از گزینهی Load method ' 'GC off method load میشود.

6. پیغام داده شده با انتخاب گزینهی Cancel پاسخ داده میشود.

- در غیر این صورت دمای سیستم مجدداً افزایش مییابد.

7. بعد از این که شرایط زیر حاصل شد از نرم افزار خارج شده و کامپیوتر و هاب خاموش میشود.

دمای Ion Source: زیر 1000C                           دمای  Quadro pole: زیر 1000C

002**cycle / min :Turbo Speed

دمای Inlet ' Oven  و Off : Auxiliary

- Ion Source  و Quadro pole به دلیل این که تحت خلأ هستند، مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا خنک شوند.

** دقت شود که Turbo Speed به %0 دور اولیهاش رسیده باشد. (در صورتی که قبل از کند شدن تعداد دور Turbo Speed دستگاه خاموش شود، شوک بسیار بزرگی به دستگاه وارد میشود که آثارش در Tune های بعدی نشان داده خواهد شد.)

8.  ابتدا Mass و سپس GC خاموش میشود.

9. نهایتاً کپسول گاز حامل بسته میشود. (دلیل بستن کپسول در آخرین مرحله، عبور گاز حامل از ستون و تمسزسازی ستون است.

2. 11) نرم افزار Data Analysis OffLine

برای آماده کردن این نرم افزار انجام مراحل زیر ضروری است:

- از منوی Spectrum ' گزینهی Select Library انتخاب میشود.

2. در قسمت شمارهی 1 با انتخاب گزینهی Browes به جای Demo ' Wiley انتخاب میشود.

3. با انتخاب Ok این مرحله کامل میشود.

- با انجام این مرحله به جای استفاده از Library ' Demo از Wiley استفاده میشود که متشکل از 400000 ماده خواهد بود.

4. از منوی Chromatogram ' گزینهی Select Integrator انتخاب میشود.

5. در پنجرهی جدید باز شده گزینه RTE و سپس گزینه Ok انتخاب میشود.

6. از منوی Chromatogram ' گزینهی MS Signal Integrator Parameter انتخاب میشود.

7. در قسمت Minimum peak area ' عدد %5 قرار داده میشود.

8. با انتخاب گزینهی Apply و در ادامه Save ' با نام انتخابی شما (البته با پسوند p*) ذخیره میشود.

9. با انتخاب گزینهی Ok این مرحله کامل میشود.

- با انجام این مرحله روند انتگرال گیری انتخاب میشود.

10. از منوی Spectrum ' گزینهی Library Search Report انتخاب میشود.

11. در قسمت Style ' گزینهی Summary و در قسمت Destination ' گزینهی Screen و در قسمت Integrator Parameter File فایل ذخیره شده در مرحله قبل با پسوند p* وارد میشود.

12. با انتخاب گزینهی Ok این مرحله کامل میشود.

برای بررسی دادههیا حاصل از آنالیز نمونه مراحل زیر انجام میگیرد:

1. پس از اتمام زمان مربوط به run time نرم افزار Data Analysis Off Line باز میشود.

2. از منوی File ' گزینهی load data file انتخاب میشود.

3. فایل مربوط به دادههای موردنظر با همان نام انتخابی شما در مرحله تزریق نمونه (البته با پسوند D *) انتخاب میشود.

4. از منوی Spectrum ' گزینهی Library Search Report انتخاب میشود.

5. در قسمت Style ' گزینهی Summary و در قسمت Destination ' گزینهی Printer وارد میشود.

- با انتخاب گزینهی Summary گزارشی خلاصه شده از نتایج حاصل از آنالیز ارائه میشود.

6. گزارش آماده شده روی صفحهی نمایش دیده میشود. با انتخاب گزینه Save as در مکان موردنظر و با نام انتخابی شما ذخیره میشود.

7. بار دیگر از منوی Spectrum ' گزینهی Library Search Report انتخاب میشود.

8. اما این بار در قسمت Style ' گزینهی Detailed و در قسمت Destination ' گزینهی Printer انتخاب میشود.

- با انتخاب گزینهی Detailed گزارشی مفصل از نتایج حاصل از آنالیز ارائه میشود که شامل طیفهای Mass هم خواهد بود.

10. گزارش آماده شده روی صفحهی نمایش دیده میشود. با انتخاب گزینه Save as در مکان موردنظر و با نام انتخابی شما به عنوان گزارش دوم ذخیره میشود.

اگر بخواهید در حین run دادههای حاصل را مورد بررسی قرار دهید، میتوانید از روش زیر استفاده کنید.

1. نرم افزار Data Analysis Off Line باز میشود.

- با انتخاب گزینه Snapshot کروماتوگرام حاصل از آنالیز نمونه تا همان لحظه در فضای نرم افزار Data Analysis Off Line نمایش داده میشود.

3. از کروماتوگرام حاصل در بالای صفحه پیک موردنظر انتخاب میشود.

- در صورتی که پیک واضح نبود با استفاده از کلیک چپ بزرگنمایی صورت میگیرد با دبل کلیک مجدد کروماتوگرام به حالت اولیه برمیگردد.

4. روی نوک قله دبل کلیک راست میشود.

5. روی طیف ایجاد شده در قسمت پایین (finger print) دبل کلیک راست میشود.

6. جدولی شامل لیستی از ترکیباتی شبیه به ماده و همچنین احتمال نمایش داده میشود.

7. با انتخاب گزینه Search report ساختار ترکیب شناسایی شده هم نمایش داده میشود.

. chromatography

. Gas- chromatography – Mass-Spectroscopy (GC – Mass)

. capillary

. Rotatory pump

. Turbo pump

. Electron Ionization

. Molecular scive

. Detector

. Ion optic

. Quadra pole Mass Analyzer

. Ion trap

. exiting

. Stationary phase

. Mobile phase

. Selecting Ion Monitoring

. Auto Sampler